# 串口及通讯协议

## §1.1 关于通讯方面问题的问答

- 问：为什么连接不上流量计？，接上后它不做任何反应？

答：	A. 检查串口参数是否匹配；位于M63窗口的协议选择是否正确

B．检查物理连线是否接好

D．位于M46窗口的地址是否设置正确

C．把流量计重新上电，应该能接收到字符“AT”，否则A和B步存在问题

D．检查命令是否正确。在使用扩展协议时命令后面要紧跟者一个回车符号

- 问：为什么MODBUS读出的量值乱七八糟的，和显示值完全不一致？

答：一般来说如果MODBUS协议能够读出数据就表明协议本身没有问题了。乱七八糟的数据是因为存在如下错误：

A．数据格式错误； B.寄存器地址有误，导致数据发生了位移而产生错误。

比如REAL4这种实型变量（IEEE754格式的单精度浮点数），按照字和字节共有4种不同的排列方式，TDS100使用的是最常规的一种，即低word和高byte在前格式。您可以修改您的软件的数据存放格式解决这个问题。

使用C语言时的数据存放顺序请参考本节的问答（8）

如果使用通用的组态软件，则组态软件一般具有一个选择格式的方法。

- 问：我的系统要求每次1小时只发出一次命令然后要求同时收到多个变量，应该使用     那个协议？

答：一条MODBUS命令可以一次读出很多变量。如果MODBUS-RLR不能解决问题，可以使用使用“&”连接符号连接起来的海峰扩展协议。还可以使用简易兼容协议，或者Meter-BUS协议。

- 问：为什么通过协议读出的量值和流量计显示的不一致？

答：A. 确认变量地址是否就是您要求的那个变量？因为流量计内部的变量太多，是否混淆了? 注意在读取数据时，REG 0001在命令字符串中表示为0000，而不是0001。0001在命令字符串中表示读出REG 0002的内容。

B．对于累积量只能显示7位10进制数字，而通过MODBUS协议可以读出8位10进制数字。这种情况下，读出来的数值的后7位是一样的。

- 问：我的系统不能支持长整数以及实型变量格式，应该怎么办？

答：需要采用数值转换方式，或查找新驱动程序解决。

- 问：MODBUS有测试程序吗？

答：有！推荐使用MODSCAN这个软件，可以在网上搜到。这个程序很是方便，有助于方便检查读出的数据，理解各种类型数据的含义。

- 问：流量计是否具有模拟运行状态以方便测试，怎样设置？

答：有！在M11窗口中输入0值即启动模拟运行状态。模拟运行状态下总是设置流速为1.2345678m/s，瞬时流量等于0，并且显示“R”状态。如果要求瞬时流量为设定值，则可以通过在M44窗口中输入一个负的设定值实现。例如在M44窗口中输入-3600立方米/秒。瞬时流量就会显示为3600立方米/秒。这时所有累积器也会做相应的累积。因此就得到了变化的累积量输出。使用这个功能，能在不接传感器的条件下，特别方便与联网软件的调试以及流量计功能的测试。

- 问：使用C时，浮点数存放顺序是怎样的？

答：例如3F 9E 06 51四个字节为1.2345678的IEEE754格式单精度浮点形式。在MODBUS数据流中的顺序是06 51 3F 9E。在X86计算机中使用C语言时，按照内存从低到高存放顺序51 06 9E 3F。

§1.2 MODBUS协议

MODBUS协议的两种格式都能支持。通过在菜单窗口M63中，选择使用MODBUS-RLR还是MODBUS-ASCII格式。默认状态下支持MODBUS-ASCII格式。

LRF-2000型系列超声波流量计/热能表只能支持MODBUS功能代码03和06以及16三种功能代码，分别是读寄存器和写单一寄存器以及数据块写入功能。

例如在RLR方式下读取1号设备的流速，即读寄存器5，6共2个寄存器，命令如下:

01      03    00   04     00   02    85  CA  （十六进制数字）

设备号  功能   起始寄存器   寄存器数目  效验和

其中85  CA 是16进制数值，是按照CRC-16 (BISYNCH，多项式是x16 + x15 + x2 + 1屏蔽字为0A001H)循环冗余算法得到的。请参考MODBUS有关资料了解进一步的算法。

返回的数据应该为（设定状态为模拟运行状态，流速＝1.2345678m/s）：

01      03    04         06  51  3F  9E   3B  32（十六进制数字）

设备号  功能   数据字节数  数据＝1.234567    效验和

其中 3F 9E 06 51四个字节即为1.2345678的IEEE754格式单精度浮点形式。

再举例，读净累积流量，REG25，REG26两个寄存器命令如下:

01   03   00   04  00  18  00  02  44  0C（十六进制数字）

返回数据应该为（设净累积器＝802609，其4字节16进制表示为 00 0C 3F 31）

01   03   04   3F  31   00   0C   A7  ED（十六进制数字）

请注意上面例子中数据存放的顺序。对于使用C语言解释数值时，可以使用指针直接把所需的数据放入相应的变量地址中即可，一般常用的存放顺序为低字节在前，例如上面的1.23456m/s例子中，3F 9E 06 51数据的存放顺序为 51 06 9E 3F。

在 ASCII方式下读取1号设备的从寄存器1开始的10个寄存器的命令如下

：01030000000AF2（回车换行）

其中“：”是ASCII方式下的引导符，“F2” 是双字节效验和。求法是把除“：”及回车换行以外的所有字符的二进制ASCII码值进行二进制加法得到的。

在MODBUS－RLR状态下，每次最多能够读出125个寄存器。而在MODBUS－ASCII状态下每次只能读出61个寄存器。如果多于这些数目，流量计就会返回出错信息。

有关MODBUS协议细节请参考有关资料。

在调试MODBUS协议时，推荐使用一种免费调试软件MODSCAN，这个软件可以在互联网上搜索到。当出现问题时，如果能够接受到效验和正确的数据包则说明通讯本身是不存在问题的。

在默认状态下通信的设置速率一般是9600、无效验、8数据位、1个停止位。

### §1.3.1 MODBUS寄存器地址表

（注意与水表协议的不同之处）

| 寄存器 | 寄存器个数 | 变量名称 | 数据类型 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0001-0002 | 2 | 瞬时流量 | REAL4 | 单位：立方米/小时 |
| 0003-0004 | 2 | 瞬时热流量 | REAL4 | 单位：GJ/小时 |
| 0005-0006 | 2 | 流体速度 | REAL4 | 单位：米/秒 |
| 0007-0008 | 2 | 测量流体声速 | REAL4 | 单位：米/秒 |
| 0009-0010 | 2 | 正累积流量 | LONG | 所有使用长整数的流量累积器，其计量单位受M32（即REG1438）控制 |
| 0011-0012 | 2 | 正累积流量小数部分 | REAL4 | REAL4是标准IEEE-754格式单精度浮点数。该格式数据一般也称为FLOAT格式 |
| 0013-0014 | 2 | 负累积流量 | LONG | LONG是低字在前带符号长整数 |
| 0015-0016 | 2 | 负累积流量小数部分 | REAL4 |  |
| 0017-0018 | 2 | 正累积热量 | LONG | 所有使用长整数的热量累积器，其计量单位受M84（即REG1441）控制 |
| 0019-0020 | 2 | 正累积热量小数部分 | REAL4 |  |
| 0021-0022 | 2 | 负累积热量 | LONG |  |
| 0023-0024 | 2 | 负累积热量小数部分 | REAL4 |  |
| 0025-0026 | 2 | 净累积流量 | LONG |  |
| 0027-0028 | 2 | 净累积流量小数部分 | REAL4 |  |
| 0029-0030 | 2 | 净累积热量 | LONG |  |
| 0031-0032 | 2 | 净累积热量小数部分 | REAL4 |  |
| 0033-0034 | 2 | 温度1/供水温度 | REAL4 | 单位：℃ |
| 0035-0036 | 2 | 温度2/回水温度 | REAL4 | 单位：℃ |
| 0037-0038 | 2 | 模拟输入AI3量 | REAL4 | 转换后无量钢数据 |
| 0039-0040 | 2 | 模拟输入AI4量 | REAL4 | 转换后无量钢数据 |
| 0041-0042 | 2 | 模拟输入AI5量 | REAL4 | 转换后无量钢数据 |
| 0043-0044 | 2 | 模拟输入AI3电流值 | REAL4 | 单位：毫安 |
| 0045-0046 | 2 | 模拟输入AI4电流值 | REAL4 | 单位：毫安 |
| 0047-0048 | 2 | 模拟输入AI5电流值 | REAL4 | 单位：毫安 |
| 0049-0050 | 2 | 系统设置密码 | BCD | 可写。00H表示取消密码设置 |
| 0051 | 1 | 硬件设置密码 | BCD | 可写。“A55Ah”表示打开 |
| 0053-0055 | 3 | 仪表日期时间 | BCD | 可写。6字节BCD数分别表示秒分时日月年，低位在前 |
| 0056 | 1 | 自动储存数据日小时 | BCD | 可写。2个字节表示定时储存数据开始的时间和天，例如0312H表示每月3日12时储存数据。0012H表示每日12时储存数据。 |
| 0059 | 1 | 输入键值（可模拟键盘） | INTEGER | 可写。参看说明书键值表 |
| 0060 | 1 | 使显示器显示x号菜单 | INTEGER | 可写。 |
| 0061 | 1 | 输入背光点亮时间 | INTEGER | 可写。单位秒 |
| 0062 | 1 | 蜂鸣器剩余鸣响次数 | INTEGER | 可写。最大255次 |
| 0062 | 1 | OCT剩余脉冲数目 | INTEGER | 可写。最大65536 |
| 0072 | 1 | 仪表工作错误代码 | BIT | 16比特位分别表示含义见备注4 |
| 0077-0078 | 2 | 供水电阻数 | REAL4 | 单位欧姆 |
| 0079-0080 | 2 | 回水电阻数 | REAL4 | 单位欧姆 |
| 0081-0082 | 2 | 超声波总传播时间 | REAL4 | 单位微妙 |
| 0083-0084 | 2 | 超声波传播时间时差 | REAL4 | 单位纳秒 |
| 0085-0086 | 2 | 超声波上游传播时间 | REAL4 | 单位微妙 |
| 0087-0088 | 2 | 超声波下游传播时间 | REAL4 | 单位微妙 |
| 0089-0090 | 2 | 当前电流环输出电流值 | REAL4 | 单位毫安 |
| 0092 | 1 | 工作步骤和信号质量 | INTEGER | 高字节表示信号调整步骤 底字节表示信号质量，数值范围0-9，数值大表示信号好 |
| 0093 | 1 | 上游信号强度 | INTEGER | 数值范围0-4095 |
| 0094 | 1 | 下游信号强度 | INTEGER | 数值范围0-4095 |
| 0096 | 1 | 操作界面语言类型 | INTEGER | 0表示中文，1表示英文 |
| 0097-0098 | 2 | 超声波信号传输比 | REAL4 | 正常范围100+-3% |
| 0099-0100 | 2 | 当前雷诺数 | REAL4 |  |
| 0101-0102 | 2 | 当前雷诺修正系数 | REAL4 |  |
| 0103-0104 | 2 | 工作定时器时间 | LONG | 无符号，单位秒 |
| 0105-0106 | 2 | 总工作时间 | LONG | 无符号，单位秒 |
| 0105-0106 | 2 | 总上电次数 | LONG | 无符号 |
| 0113-0114 | 2 | 净累积流量(浮点形式) | REAL4 | 单位为立方米，7位有效数字 |
| 0115-0116 | 2 | 正累积流量(浮点形式) | REAL4 | 单位为立方米，7位有效数字 |
| 0117-0118 | 2 | 负累积流量(浮点形式) | REAL4 | 单位为立方米，7位有效数字 |
| 0119-0120 | 2 | 净累积热量(浮点形式) | REAL4 | 单位为GJ，7位有效数字 |
| 0121-0122 | 2 | 正累积热量(浮点形式) | REAL4 | 单位为GJ，7位有效数字 |
| 0123-0124 | 2 | 负累积热量(浮点形式) | REAL4 | 单位为GJ，7位有效数字 |
| 0125-0126 | 2 | 今天累积流量(浮点形式) | REAL4 | 单位为立方米，7位有效数字 |
| 0127-0128 | 2 | 本月累积流量(浮点形式) | REAL4 | 单位为立方米，7位有效数字 |
| 0129-0130 | 2 | 手动累积器流量 | LONG |  |
| 0131-0132 | 2 | 手动累积器小数部分 | REAL4 |  |
| 0133-0134 | 2 | 批量控制器累积流量 | LONG |  |
| 0135-0136 | 2 | 批量控制器小数部分 | REAL4 |  |
| 0137-0138 | 2 | 今天累积流量 | LONG |  |
| 0139-0140 | 2 | 今天累积流量小数部分 | REAL4 |  |
| 0141-0142 | 2 | 本月累积流量 | LONG |  |
| 0143-0144 | 2 | 本月累积流量小数部分 | REAL4 |  |
| 0145-0146 | 2 | 今年累积流量 | LONG |  |
| 0147-0148 | 2 | 今年累积流量小数部分 | REAL4 |  |
| 0158 | 1 | 当前显示所在菜单 | INTEGER |  |
| 0165-0166 | 2 | 故障运行时间 | LONG | 单位：秒 |
| 0173-0174 | 2 | 当前频率输出值 | REAL4 | 单位：Hz |
| 0175-0176 | 2 | 当前电流环输出值 | REAL4 | 单位：mA |
| 0181-0182 | 2 | 当前温差 | REAL4 | 单位：℃ |
| 0183-0184 | 2 | 本次上电所补加的流量 | REAL4 | 单位：立方米 |
| 0185-0186 | 2 | 频率系数 | REAL4 | 应该小于0.1 |
| 0187-0188 | 2 | 自动储存总时间 | LONG | 储存时间由寄存器0056确定 |
| 0189-0190 | 2 | 自动储存正累积流量 | REAL4 | 储存时间由寄存器0056确定 |
| 0191-0192 | 2 | 自动储存瞬时流量 | REAL4 | 储存时间由寄存器0056确定 |
| 0221-0222 | 2 | 管道内经 | REAL4 | 单位毫米 |
| 0229-0230 | 2 | 上游传播延迟 | REAL4 | 单位微秒 |
| 0231-0232 | 2 | 下游传播延迟 | REAL4 | 单位微秒 |
| 0233-0234 | 2 | 估算总传播时间 | REAL4 | 单位微秒 |
| 0257-0288 | 32 | 显示器缓冲区 | BCD | 可读出 |
| 0289 | 1 | 显示器缓冲区存储指针 | INTEGER |  |
| 0311 | 2 | 今天已工作时间 | LONG | 无符号，单位秒 |
| 0313 | 2 | 本月已工作时间 | LONG | 无符号，单位秒 |
| 0315 | 2 | 今天最大瞬时流量 | INTEGER | 单位： m3/h |
| 0317 | 2 | 当月最大瞬时流量 | INTEGER | 单位： m3/h |
| 1437 | 1 | 当前瞬时流量计量单位 | INTEGER | 取值0-31见注5 |
| 1438 | 1 | 当前累积流量计量单位 | INTEGER | 取值0-7见注1 |
| 1439 | 1 | 当前累积流量倍乘因子 | INTEGER | n取值0-7， 见注解1 |
| 1440 | 1 | 当前累积热量倍乘因子 | INTEGER | n取值0-10，见注解1 |
| 1441 | 1 | 当前热能测量单位 | INTEGER | 取值0～3。0=GJ ， 1=Kcal 2=KWh， 3=BLR |
| 1442 | 1 | 仪表通讯地址号码 | INTEGER |  |
| 1491 | 1 | 仪表类型 | INTEGER | BIT0=0表示是流量计 BIT0=1表示是热能表 BIT3=1表示热能表装在供水口 BIT3=0表示热能表装在回水口 |
| 1451 | 2 | 用户标尺因子 | REAL4 |  |
| 1521 | 2 | 厂家标尺因子 | REAL4 | 不可改写 |
| 1529 | 2 | 设备电子序列号码 | BCD | 本设备电子序列号码 请注意高位在前 |

注：（1）内部累积量使用了长整数和小数组合的方式。一般使用时，只读整数部分即可，小数部分可以忽略。累积量的大小和 累积单位及倍乘因子有关系，它们之间的确切关系是，设累积整数部分N（对正累积而言是寄存器0009，0010中数值，32比特带符号长整数），累积的小数部分为Nf（对正累积而言是寄存器0011、0012中内容，4字节浮点数），而累积流量倍乘因子为n（寄存器1439）

则正累积流量=(N+Nf ) ×10n-3 （单位在累积流量单位1438寄存器中确定）。

寄存器1438中 取值0-7含义如下

0  立方米      (m3)

1  公升        (L)

2  美制加仑    (GAL)

3  英制加仑    (IGL)

4  美制兆加仑  (MGL)

5  立方英尺    (CF)

6  美制石油桶[42](OB)

7  英制石油桶    (IB)

累积热量=(N+Nf )×10n-4

其中： 	对于净热量，N值在寄存器 0029，0030中

对于净热量，Nf值在寄存器 0031，0032中

n值在寄存器1440中确定，

累积热量单位在寄存器1441中确定。

（2）其他变量不再给出，如果您有需求可咨询我公司

（3）请注意上表格中的很多数据对于非热能表来说是无效的，在单独使用流量计时，可以忽略无关项。这些无关项主要是为了使我们的产品的通讯协议统一，便于用户使用。

（4）错误代码是16比特位其含义如下

Bit0  没有收到信号错误

Bit1  信号太低错误

Bit2  信号差错误

Bit3  管道空错误

Bit4  电路硬件错误

Bit5  正在调整电路增益

Bit6  频率输出超量程错误

Bit7  电流环输出电流过量程错误（一般情形下需要设置最大量程）

Bit8  内部数据寄存器效验错误

Bit9  主振频率或者时钟频率存在错误

Bit10  参数区存在效验和错误

Bit11  程序存储器数据效验和错误

Bit12  温度测量电路可能存在错误

Bit13  保留？？

Bit14  内部计时器溢出错误

Bit15  模拟输入电路存在错误

注意如果对于流量计，使用此代码时请先注意屏蔽掉那些与热量测量有关的位，因为那些位的状态不是确定的。

（5）瞬时流量单位代码如下

| 0 | 立方米/秒 | 1 | 立方米/分 | 2 | 立方米/小时 | 3 | 立方米/天 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | 公升/秒 | 5 | 公升/分 | 6 | 公升/小时 | 7 | 公升/天 |
| 8 | 美制加仑/秒 | 9 | 美制加仑/分 | 10 | 美制加仑/小时 | 11 | 美制加仑/天 |
| 12 | 英制加仑/秒 | 13 | 英制加仑/分 | 14 | 英制加仑/小时 | 15 | 英制加仑/天 |
| 16 | 美制兆加仑/秒 | 17 | 美制兆加仑/分 | 18 | 美制兆加仑/小时 | 19 | 美制兆加仑/天 |
| 20 | 立方英尺/秒 | 21 | 立方英尺/分 | 22 | 立方英尺/小时 | 23 | 立方英尺/天 |
| 24 | 美制石油桶/秒 | 25 | 美制石油桶/分 | 26 | 美制石油桶/小时 | 27 | 美制石油桶/天 |
| 28 | 英制石油桶/秒 | 29 | 英制石油桶/分 | 30 | 英制石油桶/小时 | 31 | 英制石油桶/天 |

### §1.3.2 年月日累积数据MODBUS地址表

- 日累积数据（注意与其它版本流量计的地址是不同的）

每日累积数据采用32个字节大小的数据块循环队储存，共有512个数据块，当前的数据块指针地址在寄存器0162中，其数值范围为0~511。当前指针指向“昨天”的数据，当前指针减1则指向“前天”的数据。数据指针等于0时再减1则指向数据块511。设0162中数为1，则昨天的累积数据在寄存器10257-10272中，前天的数据在10241-10256中，大前天的数据在18417-18432中。

注意：在组态软件中，对于浮点数据等变量的读出在前面需要添加“4”，这样可能在这类软件中填写寄存器地址时，10241这个寄存器应该写成“410241”。

地址表如下

| 数据 块号 | 寄存器地址 | 寄存器 个数 | 变量名称 | 数据类型 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| n/a | 0162 | 1 | 日累积数据指针 | Integer | 数值范围0-127 |
| 0 | 10241 | 1 | 状态字节和日 | BCD | 低字节中是状态，高字节是日 |
|  | 10242 | 1 | 月和年 | BCD | 低字节中是月，高字节为年 |
|  | 10243-10244 | 2 | 总工作时间 | LONG | 用于检查全天工作时间 |
|  | 10245-10246 | 2 | 全天净累积流量 | REAL4 | 当天的总量 |
|  | 10247-10248 | 2 | 净累积热流量值 | REAL4 | 23:59:59秒时刻累积器值 |
|  | 10249-10250 | 2 | 正累积器值 | LONG | 23:59:59秒时刻累积器值 |
|  | 10251-10252 | 2 | 负累积器值 | LONG | 23:59:59秒时刻累积器值 |
|  | 10253-10254 | 2 | 热量正累积器值 | LONG | 23:59:59秒时刻累积器值 |
|  | 10255-10256 | 2 | 热量负累积器值 | LONG | 23:59:59秒时刻累积器值 |
| 1 | 10257 | 1 | 状态字节和日 | BCD | 低字节中是状态，高字节是日 |
|  | 10258 | 1 | 月和年 | BCD | 低字节中是月，高字节为年 |
|  | 10259-10260 | 2 | 总工作时间 | LONG | 用于检查全天工作时间 |
|  | 10261-10262 | 2 | 全天净累积流量 | REAL4 | 当天的总量 |
|  | 10263-10264 | 2 | 净累积热流量值 | REAL4 | 23:59:59秒时刻累积器值 |
|  | 10265-10266 | 2 | 正累积器值 | LONG | 23:59:59秒时刻累积器值 |
|  | 10267-10268 | 2 | 负累积器值 | LONG | 23:59:59秒时刻累积器值 |
|  | 10269-10270 | 2 | 热量正累积器值 | LONG | 23:59:59秒时刻累积器值 |
|  | 10271-10272 | 2 | 热量负累积器值 | LONG | 23:59:59秒时刻累积器值 |
| 。。。。 | 。。。。。。。。。。 | 。。。。 | 。。。。。。。。。。。。。。 | 。。。。。。 | 。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。 |
| 511 | 18417-18432 | 16 |  |  | 第511块数据块 |

注：1.状态字节的含义请见状态字含义说明。

2.如果读出的数据全是0FFH，表明此寄存器为空。

- 月累积数据（注意与其它版本流量计的地址是不同的）

月累积数据具有和日累积数据相同的结构，请参考日累积数据说明。特别的是日期字节总是取0值，且只有128个数据块。

地址表如下

| 数据 块号 | 寄存器地址 | 寄存器 个数 | 变量名称 | 数据类型 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| n/a | 0163 | 1 | 月累积数据指针 | Integer | 数值范围0-127 |
| 0 | 8193 | 1 | 状态字节 | BCD | 低字节是状态，高字节＝0 |
|  | 8194 | 1 | 月和年 | BCD | 低字节中是月，高字节为年 |
|  | 8195-8196 | 2 | 总工作时间 | LONG | 用于检查全月工作时间 |
|  | 8197-8198 | 2 | 全月净累积流量 | REAL4 | 当月的总量 |
|  | 8199-8200 | 2 | 净累积热流量值 | REAL4 | 本月最后一秒时刻累积器值 |
|  | 8201-8202 | 2 | 正累积器值 | LONG | 本月最后一秒时刻累积器值 |
|  | 8203-8204 | 2 | 负累积器值 | LONG | 本月最后一秒时刻累积器值 |
|  | 8205-8206 | 2 | 热量正累积器值 | LONG | 本月最后一秒时刻累积器值 |
|  | 8207-8208 | 2 | 热量负累积器值 | LONG | 本月最后一秒时刻累积器值 |
| 1 | 8209 | 1 | 状态字节 | BCD | 低字节是状态 |
|  | 8210 | 1 | 月和年 | BCD | 低字节中是月，高字节为年 |
|  | 8211-8212 | 2 | 总工作时间 | LONG | 用于检查全月工作时间 |
|  | 8213-8214 | 2 | 全月净累积流量 | REAL4 | 当月的总量 |
|  | 8215-8216 | 2 | 净累积热流量值 | REAL4 | 本月最后一秒时刻累积器值 |
|  | 8217-8218 | 2 | 正累积器值 | LONG | 本月最后一秒时刻累积器值 |
|  | 8219-8220 | 2 | 负累积器值 | LONG | 本月最后一秒时刻累积器值 |
|  | 8221-8222 | 2 | 热量正累积器值 | LONG | 本月最后一秒时刻累积器值 |
|  | 8223-8224 | 2 | 热量负累积器值 | LONG | 本月最后一秒时刻累积器值 |
| 。。。。 | 。。。。。。。。。。 | 。。。。。。 | 。。。。。。。。。。。。。。 | 。。。。。。 | 。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。 |
| 127 | 10225-10240 | 16 |  |  | 第127块数据块 |

注：1.状态字节的含义请见状态字含义说明。

2.如果读出的数据全是0FFH，表明此寄存器为空

(3) 年累积数据是从月累数据中导出来的。

### §1.3.3上断电数据MODBUS地址表

断电时，TDS16流量计会纪录断电时刻时间和流量计当时工作状态字以及所有的累积器值，每个数据块有128个字节组成，共有32个数据块，可循环记录前32次断电。系统使用这些数据使流量计恢复到断电前的工作状态，用户可使用这些数据来检查

上电断电数据也是采用队列环结构存储，请注意当前数据所在位置和指针有关，并且和日月年累积数据不同的是指针减1才指向上此断电数据，参见日累积部分说明，上断电数据的MODBUS地址表如下（注意与其它版本流量计的地址是不同的）

| 数据 块号 | 寄存器地址 | 寄存器 个数 | 变量名称 | 数据类型 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| n/a | 0164 | 1 | 上断电数据指针 | Integer | 数值范围0-31 |
| 0 | 6145 | 1 | 上电秒和分钟 | BCD | 低字节中是秒，高字节为分 |
|  | 6146 | 1 | 上电小时和天 | BCD | 低字节中是小时，高字节为天 |
|  | 6147 | 1 | 上电月和年 | BCD | 低字节中是月，高字节为年 |
|  | 6148 | 1 | 上电状态字 | BIT | B13标志已补加，其他位参见状态字说明 |
|  | 6149 | 1 | 断电秒和分钟 | BCD | 低字节中是秒，高字节为分 |
|  | 6150 | 1 | 断电小时和天 | BCD | 低字节为小时高字节 |
|  | 6151 | 1 | 断电月和年 | BCD | 低字节中是月，高字节为年 |
|  | 6152 | 1 | 断电状态字 | BIT | 参见状态字说明 |
|  | 6153 | 1 | 当前窗口号码 | Integer | 低字节中为断电时主窗口号码，高字节为本地LCD菜单号码 |
|  | 6154 | 1 | 上电次数 | Integer |  |
|  | 6155-6156 | 2 | 流量计工作总时间 | LONG | 单位为秒 |
|  | 6157-6158 | 2 | 正累积流量 | LONG | 单位取决于M32,M33 |
|  | 6159-6160 | 2 | 正累积流量小数 | REAL4 | 单位取决于M32,M33 |
|  | 6161-6162 | 2 | 负累积流量值 | LONG | 单位取决于M32,M33 |
|  | 6163-6164 | 2 | 负累积流量小数 | REAL4 | 单位取决于M32,M33 |
|  | 6165-6166 | 2 | 热量正累积 | LONG | 单位取决于M32,M33 |
|  | 6167-6168 | 2 | 热量正累积小数 | REAL4 | 单位取决于M32,M33 |
|  | 6169-6170 | 2 | 热量负累积值 | LONG | 单位取决于M32,M33 |
|  | 6171-6172 | 2 | 热量负累积小数 | REAL4 | 单位取决于M32,M33 |
|  | 6173-6174 | 2 | 净累积流量 | LONG | 单位取决于M32,M33 |
|  | 6175-6176 | 2 | 净累积流量小数 | REAL4 | 单位取决于M32,M33 |
|  | 6177-6178 | 2 | 热量净累积 | LONG | 单位取决于M32,M33 |
|  | 6179-6180 | 2 | 热量净累积小数 | REAL4 | 单位取决于M32,M33 |
|  | 6181-6182 | 2 | 日累积流量 | LONG | 单位取决于M32,M33 |
|  | 6183-6184 | 2 | 日累积流量小数 | REAL4 | 单位取决于M32,M33 |
|  | 6185-6186 | 2 | 月累积流量 | LONG | 单位取决于M32,M33 |
|  | 6187-6188 | 2 | 月累积流量小数 | REAL4 | 单位取决于M32,M33 |
|  | 6189-6190 | 2 | 年累积流量 | LONG | 单位取决于M32,M33 |
|  | 6191-6192 | 2 | 年累积流量小数 | REAL4 | 单位取决于M32,M33 |
|  | 6193-6194 | 2 | 断电时瞬时流量 | REAL4 | 单位: 立方米/秒 |
|  | 6195-6196 | 2 | 故障运行时间 | LONG | 单位秒 |
|  | 6197-6198 | 2 | 日工作总时间 | LONG | 单位秒 |
|  | 6199-6200 | 2 | 月工作总时间 | LONG | 单位秒 |
|  | 6201-6202 | 2 | M47密码 | BCD |  |
|  | 6203-6204 | 2 | 断电期间时长 | LONG | 单位秒 |
|  | 6205-6206 | 2 | 上次上电时瞬时流量 | REAL4 | 单位: 立方米/秒 |
|  | 6207-6208 | 2 | 上次断电应补加累积流量 | REAL4 | 单位:立方米 |
| 1 | 6209-6272 | 64 |  |  | 第2块数据块 |
| 2 | 6273-7336 | 64 |  |  | 第3块数据块 |
| 。。。。 | 。。。。。。。。。。 | 。。。。。。 |  | 。。。。。。 | 。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。 |
| 31 | 8129-8192 | 64 |  |  | 第32块数据块 |

表1  主机=>从机方向协议报文格式

| 主机请求命令 | 格式 | 注解 | 从机应答 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | C域=控制域 A域为地址域 CS 为效验和，CI域 |  |
|  | C域 | A | CS |  |  |  |
| 初始化 （SEND_NKE） | 10h | 40h | A | CS | 16h |  | 释放公用地址,设置为正常状态,默认波特率 | E5h |
| 请求数据 (SEND_UD2) | 10h | 5Bh/7Bh | A | CS | 16h |  | 请求从机传送应答的从机用户数据 | RSP_UD |
| 删除使用公用地址 | 10h | 40h | FDh | CS | 16h |  | 所有从机释放公用地址 FDh，便于以后其他从机使用 | E5h |
| 报警协议 (SEND_UD1) | 10h | 5Ah/7Ah | A | CS | 16h |  | 以最快速度相应主机的报警巡查 | E5h |
|  | L | L |  | C域 | A | CI域 |  | CS |  |  |  |
| 选用第二地址 | 68h | 0Bh | 0Bh | 68h | 53h/73h | FDh | 52h | ID1-4 M1-2 G Med | CS | 16h | ID1-4为4字节ID, M1-2=C9h,20h G=1 Med=4回水热表 地位在前 * | E5h |
| 选用第二地址 | 68h | 0Bh | 0Bh | 68h | 53h/73h | FDh | 56h | ID4-1 M2-1 G Med | CS | 16h | 高位在前，其他同上一报文 （Med=0Ch为供水热表） * | E5h |
| 增强选用第二地址 | 68h | 11h | 11h | 68h | 53h/73h | FDh | 52h | ID1-4 M1-2 G Med 0CH 78H SN1-4 | CS | 16h | 比上面二个报文增加0Ch 78h +4字节序列号 * | E5h |
| 修改第一地址 | 68h | 06h | 06h | 68h | 53h/73h | A | 51h | 01h 7Ah NN | CS | 16h | NN为单字节新地址 范围为 1-250 | E5h |
| 修改第二地址 | 68h | 09h | 06h | 68h | 53h/73h | A | 51h | 0Ch 79h SA1-4 | CS | 16h | SA1-4为4字节新的第二地址 | E5h |
|  | L | L |  | C域 | A | CI域 | CS |  | 备注， 从机对修改波特率指令以原先波特率应答后再改动 |  |
| 改变波特率 | 68h | 03h | 03h | 68h | 53h/73h | A | B8h | CS | 16h |  | 改变波特率为 300 重新上电后变为默认值，一般取4800 | E5h |
| 改变波特率 | 68h | 03h | 03h | 68h | 53h/73h | A | B9h | CS | 16h |  | 改变波特率为 600 重新上电后变为默认值，一般取4800 | E5h |
| 改变波特率 | 68h | 03h | 03h | 68h | 53h/73h | A | BAh | CS | 16h |  | 改变波特率为 1200 重新上电后变为默认值，一般取48000 | E5h |
| 改变波特率 | 68h | 03h | 03h | 68h | 53h/73h | A | BBh | CS | 16h |  | 改变波特率为 2400 重新上电后变为默认值，一般取4800 | E5h |
| 改变波特率 | 68h | 03h | 03h | 68h | 53h/73h | A | BCh | CS | 16h |  | 改变波特率为 4800 重新上电后变为默认值，一般取4800 | E5h |
| 改变波特率 | 68h | 03h | 03h | 68h | 53h/73h | A | BDh | CS | 16h |  | 改变波特率为 9600 重新上电后变为默认值，一般取4800 | E5h |
| 改变波特率 | 68h | 03h | 03h | 68h | 53h/73h | A | BEh | CS | 16h |  | 改变波特率为 19200 重新上电后变为默认值，一般取4800 | E5h |
| 改变波特率 | 68h | 03h | 03h | 68h | 53h/73h | A | BFh | CS | 16h |  | 恢复波特率为P4菜单所设置的波特率值 | E5h |
| 预定报文类型 | L | L |  | C域 | A | CI域 | 预制数据内容代码 | CS |  |  |  |
| 预定常规格式 | 68h | 03h | 03h | 68h | 53h/73h | A | 50h |  | CS | 16h |  | 请求所有数据，应答报文格式见表2所示 （All） | E5h |
| 预定常规格式 | 68h | 04h | 04h | 68h | 53h/73h | A | 50h | 00 | CS | 16h |  | 请求所有数据，应答报文格式见表2所示 （All） | E5h |
| 预定快速格式 | 68h | 04h | 04h | 68h | 53h/73h | A | 50h | 51h | CS | 16h |  | 请求快速读出数据 （QUICK READOUT） | E5h |
| 预定用户数据格式 | 68h | 04h | 04h | 68h | 53h/73h | A | 50h | 10h | CS | 16h |  | 请求累计热量W，累计流量V （User Data） | E5h |
| 预定简单帐单模式 | 68h | 04h | 04h | 68h | 53h/73h | A | 50h | 20h | CS | 16h |  | 请求W,V上年的W,V及运行时间BT故障时间FT（Simple Billing） | E5h |
| 预定完全帐单模式 | 68h | 04h | 04h | 68h | 53h/73h | A | 50h | 30h | CS | 16h |  | 请求W,V上年的W,V最大流量/热流量，BT、FT（Enhanced Billing） | E5h |
| 预定当前数据 | 68h | 04h | 04h | 68h | 53h/73h | A | 50h | 50h | CS | 16h |  | 请求W，V 瞬时流量/热流量，进回水温度 （Instantaneous Values） | E5h |
| 预定内存历史数据 | 68h | 04h | 04h | 68h | 53h/73h | A | 50h | 60h | CS | 16h |  | 读出事件指针指向的40H 字节数据，事件指针设置见相关命令 | E5h |
| 预定当前数据 | 68h | 04h | 04h | 68h | 53h/73h | A | 50h | 80h | CS | 16h |  | 请求仪表序列号，供热结算日期 | E5h |
| 切换到快速方式 | 68h | 05h | 05h | 68h | 53h/73h | A | 51h | 0Fh | A1h | CS | 16h |  | 快速读出格式，报文格式见表3所示 | E5h |
| 切换到常规方式 | 68h | 05h | 05h | 68h | 53h/73h | A | 51h | 0Fh | A0h | CS | 16h |  | 并预定所有输出数据 | E5h |
| 切换到快速方式 | 68h | 03h | 03h | 68h | 53h/73h | A | A1h |  | CS | 16h |  | 不推荐使用本条报文，为了兼容而设置的报文。 | E5h |
| 切换到常规方式 | 68h | 03h | 03h | 68h | 53h/73h | A | A0h |  | CS | 16h |  | 不推荐使用本条报文，为了兼容而设置的报文。 | E5h |
| 预定所有数据1 | 68h | 04h | 04h | 68h | 53h/73h | A | 51h | 7Fh | CS | 16h |  | 报文格式见表2所示 | E5h |
| 预定所有数据2 | 68h | 06h | 06h | 68h | 53h/73h | A | 51h | C8h | 3Fh | 7Eh | CS | 16h |  | 报文格式见表2所示 | E5h |
| 预定空报文 | 68h | 06h | 06h | 68h | 53h/73h | A | 51h | 7Fh | FEh | 0Dh | CS | 16h |  |  | E5h |
| 通用选数据报文 | 68h | L | L | 68h | 53h/73h | A | 51h | 选取代码（组合） | CS | 16h |  | 限定L<240，上电初始化后置为全部选中状态 | E5h |
| 选取代码（组合）可以选择下列任意预定数据的代码及其任意组合（例如设预定要读出累计热量和累计流量，报文格式如下 68 L L 68 53/73 A 51 08 14 08 2D CS 16） |
| 更新周期 08h 74h 平均周期 08h 70h 累计热量 08h 00h…0Fh 累计流量 08h 10h…17h 瞬时热量 08h 28h…37h 瞬时流量 08h 38h…4Fh 供水温度 08h 58h…5Bh 回水温度 08h 5Ch…5Fh 温差 08h 60h…63h 序列号码 08h 78h 运行时间 08h 20h…23h 日期时间 08h 6Ch | 所有更新周期 C8h 3Fh 74h 所有平均周期 C8h 3Fh 70h 所有累计热量 C8h 3Fh 00h…0Fh 所有累计流量 C8h 3Fh 10h…17h 所有瞬时热量 C8h 3Fh 28h…37h 所有瞬时流量 C8h 3Fh 38h…4Fh 所有供水温度 C8h 3Fh 58h…5Bh 所有回水温度 C8h 3Fh 5Ch…5Fh 所有温差 C8h 3Fh 60h…63h 所有序列号码 C8h 3Fh 78h 所有运行时间 C8h 3Fh 20h…23h 所有时间标志 C8h 3Fh 6Ch | 上年累计热量 48h 00h…0Fh 上年累计流量 48h 10h…17h 年结算日期 48h 6Ch 故障时间 38h 20h…23h 去年故障时间 78h 20h…23h 最大值平均周期 88h 10h 70h…73h 上年最大瞬时热流量 D8h 10h 28h…37h 当前最大瞬时热流量 98h 10h 28h…37h 当前最大瞬时流量 98h 10h 38h…4Fh 当前最大供水温度 98h 10h 5Bh 当前最大回水温度 98h 10h 5Fh |  |
|  |  |  | 注：代码中“…”表示之间的意思，例如00h…0Fh表示之间任意数字皆可。也就是代码 08h 00h 与代码 08h 0Dh具有相同的作用 |
|  | L | L |  | C域 | A | CI域 | DIF | DIF | 功能 | 参数 | CS |  | 解释 | 应答 |
| 模拟键输入 | 68h | 0Ah | 0Ah | 68h | 53h/73h | A | 51h | 2Fh | 0Fh | 00h | 08h | 00h 00h 00h | CS | 16h | 等于短按显示键 （包括菜单跳转，数字键输入） | E5h |
| 模拟键输入 | 68h | 0Ah | 0Ah | 68h | 53h/73h | A | 51h | 2Fh | 0Fh | 00h | 10h | 00h 00h 00h | CS | 16h | 等于长按显示键 | E5h |
| 模拟键输入 | 68h | 0Ah | 0Ah | 68h | 53h/73h | A | 51h | 2Fh | 0Fh | 00h | 28h | 00h 00h 00h | CS | 16h | 等于短按修改键 | E5h |
| 模拟键输入 | 68h | 0Ah | 0Ah | 68h | 53h/73h | A | 51h | 2Fh | 0Fh | 00h | 30h | 00h 00h 00h | CS | 16h | 等于长按修改键 | E5h |
| 调试设备使用功能 | 68h | L | L | 68h | 53h/73h | A | 51h | 2Fh | 0Fh | 04h | 18 h | 密码+参数 | CS | 16h | 厂家专用调试设备使用功能 PP1..PP7为密码 | E5h |
| 启动代码更新 | 68h | L | L | 68h | 53h/73h | A | 51h | 2Fh | 0Fh | 09h | 28 h | 密码+参数 | CS | 16h | 厂家用于更新代码,注意此操作擦除所有代码 | 另外协议 |
| 初始化参数区 | 68h | L | L | 68h | 53h/73h | A | 51h | 2Fh | 0Fh | 18h | 38h | 密码+ nn1..nn64 | CS | 16h | 把64个字节的数据写入参数区1 | E5h |
| 读出LCD内容 | 68h | 0Ah | 0Ah | 68h | 53h/73h | A | 51h | 2Fh | 0Fh | 04h | 68h | 00h 00h 00h | CS | 16h | 读出显示器的96段显示共12字节内容 | 非标协议 |
| 启动流量标定 | 68h | L | L | 68h | 53h/73h | A | 51h | 2Fh | 0Fh | 00h | 13h | 密码+参数 | CS | 16h | 厂家用调试设备使用功能 | E5h |
| 启动热量标定 | 68h | L | L | 68h | 53h/73h | A | 51h | 2Fh | 0Fh | 00h | 15h | 密码+参数 | CS | 16h | 厂家用调试设备使用功能 | E5h |
| 静态置零 | 68h | 12h | 12h | 68h | 53h/73h | A | 51h | 2Fh | 0Fh | 01h | 01h | 密码+参数 | CS | 16h | 厂家用调试设备使用功能 | E5h |
| 停止静态置零 | 68h | 12h | 12h | 68h | 53h/73h | A | 51h | 2Fh | 0Fh | 01h | 00h | 密码+参数 | CS | 16h | 厂家用调试设备使用功能 | E5h |
| 清除本月最大值 | 68h | 0Ah | 0Ah | 68h | 53h/73h | A | 51h | 2Fh | 0Fh | 02h | 02h | 00h 00h 00h | CS | 16h | 清除本月最大值存储器 | E5h |
| 清除事件存储器 | 68h | 0Ah | 0Ah | 68h | 53h/73h | A | 51h | 2Fh | 0Fh | 03h | 00h | 00h 00h 00h | CS | 16h | 清除事件存储器 | E5h |
| 设置事件指针 | 68h | 0Ah | 0Ah | 68h | 53h/73h | A | 51h | 2Fh | 0Fh | 03h | 01h | PTL PTH 00h | CS | 16h | 设置事件存储器指针为PTH PTL | E5h |
| 设置时间方法1 | 68h | 0Dh | 0Dh | 68h | 53h/73h | A | 51h | 2Fh | 0Fh | 04h | 58h | SSMMHHDDMMYY | CS | 16h | 设置日期时间 推荐方法 参数分别为秒分时天月年 | E5h |
|  | L | L |  | C域 | A | CI域 | DIF |  | CS |  |  |  |
| 设置时间方法2 | 68h | 0Ah | 0Ah | 68h | 53h/73h | A | 51h | 04h | EDh 00h DATE/TIME | CS | 16h | ** 设置日期时间, DATE/TIME为标准TYPE F 格式 | E5h |
| 设置时间方法3 | 68h | 09h | 09h | 68h | 53h/73h | A | 51h | 04h | 6Dh DATE/TIME | CS | 16h | ** 设置日期时间, DATE/TIME为标准TYPE F 格式 | E5h |

注解：  *  选用第二地址，可以使用通配符。通配符的作用可以使主机很快找到总线上所有的从机

** 为了兼容标准而设置模式，因为TYPE F不含有秒，故此两个报文设置秒=0。TYPE F格式是M-BUS中规定的时间日期格式。

表2 从机向主机方向报文格式（RSP_UD）

| 字节 | 内容 | 报文字节 | 注解 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | 报头 | 68h L L 68h | 报头，L最大值=F8h |  |
| 3 |  | 08h A 72h | 可变长度报文，数据低位在前， A是M-BUS主地址 |  |
| 4 |  | 78h 65h 34h 21h | M-BUS第二地址 |  |
| 2 |  | 88h 11h | “DLH”标识编码 |  |
| 1 |  | 02h | 热能表版本 |  |
| 1 |  | 04h | 表示热能表 |  |
| 1 |  | Z | 传送次数 |  |
| 1 |  | S | 状态字节 Bit0..4 按照M-BUS标准设置，Bit5..7各是热流量/流量/温差符号 |  |
| 2 |  | 00h 00h | 签名 |  |
| 3 | 当前更新周期 | 01h | DIF: 单字节整数，无DIFE，当前值（Current Value） |  |
|  |  | 74h | VIF: 更新周期， 单位：秒 |  |
|  |  | 01h/02h/../1Fh （/表示或者） | 1秒至31秒，取决于用户设置。出厂时默认一般取3秒。 |  |
| 3 | 当前计量周期 | 01h | DIF: 单字节整数，无DIFE，当前值（Current Value） |  |
|  |  | 70h | VIF: 计量周期（平均时间）， 单位：秒 |  |
|  |  | 01h/02h/../1Fh | 1秒至31秒，取决于用户设置。出厂时默认一般取3秒。 |  |
| 6/7 | 当前累积热量 | 05h | DIF: 四字节单精度浮点数，无DIFE，当前值（Current Value） |  |
|  |  | 0Dh/FBh 09h | VIF: 累积热量单位（1KWh/1GJ) | 注1 |
|  |  | 00h 00h 00h 40h | 累积热量=2.0 KWh/GJ |  |
| 6 | 当前累积流量 | 05h | DIF: 四字节单精度浮点数，无DIFE，当前值（Current Value） |  |
|  |  | 15h | VIF：累积流量单位 （m3） |  |
|  |  | 00h 00h 00h 40h | 累积流量=2.0 m3 |  |
| 6 | 当前瞬时热量 | 05h | DIF: 四字节单精度浮点数，无DIFE，当前值（Current Value） |  |
|  |  | 2Eh | VIF：瞬时热量（能量）单位 kW(千瓦) |  |
|  |  | 00h 00h A0h 3Fh | 瞬时热量=1.25 kW |  |
| 6 | 当前瞬时流量 | 05h | DIF: 四字节单精度浮点数，无DIFE，当前值（Current Value） |  |
|  |  | 3Eh | VIF：瞬时流量单位 （m3/h） |  |
|  |  | 38h A1h 80h 3Eh | 瞬时流量=0.25123 m3/h |  |
| 6 | 当前供水温度 | 05h | DIF: 四字节单精度浮点数，无DIFE，当前值（Current Value） |  |
|  |  | 5Bh | VIF：供水温度(℃) |  |
|  |  | 00h 40h B1h 42h | 88.625 ℃ |  |
| 6 | 当前回水温度 | 05h | DIF: 四字节单精度浮点数，无DIFE，当前值（Current Value） |  |
|  |  | 5Fh | VIF：回水温度(℃) |  |
|  |  | 4Dh 55h 85h 42h | 66.66666 ℃ |  |
| 6 | 当前温差 | 05h | DIF: 四字节单精度浮点数，无DIFE，当前值（Current Value） |  |
|  |  | 63h | VIF: 温差（℃） |  |
|  |  | CEh AAh AFh 41h | 22.9584℃ |  |
| 6 | 上年累计流量 | 45h | DIF:八字节BCD数，无DIFE，记忆数1=年值 |  |
|  |  | 15h | VIF：累积流量 （m3） |  |
|  |  | 00h 00h 00h 40h | 2.0 m3 |  |
| 6/7 | 上年累计热量 | 45h | DIF:八字节BCD数，无DIFE，记忆数1=去年的值 |  |
|  |  | 0Dh/FBh 09h | VIF：累积热量 （1KWh/1GJ) |  |
|  |  | 00h 00h 00h 40h | 2.0 KWh/GJ |  |
| 6 | 仪表序列号 | 0Ch | DIF:八字节BCD数，无DIFE，当前值（Current Value） |  |
|  |  | 78h | VIF：序列号 |  |
|  |  | 78h 56h 34h 12h | 12345678 |  |
| 4 | 最大值平均周期 | 89h | DIF: 单字节BCD数，后跟DIFE，当前值（Current Value） |  |
|  |  | 10h | DIFE：费率=1 |  |
|  |  | 70h | VIF：平均周期时间（秒） |  |
|  |  | 1 | 1秒 |  |
| 7 | 当前最大瞬时热量 | 95h | DIF:四字节单精度浮点数，后跟DIFE，最大瞬时热量（热功率） |  |
|  |  | 10h | DIFE：费率=1 |  |
|  |  | 2Eh | VIF：瞬时热量，单位固定为KW |  |
|  |  | 00h 00h A0h 3Fh | 1.25 kW |  |
| 7 | 上年最大瞬时热量 | D5h | DIF: 四字节单精度浮点数，后跟DIFE，最大值存储数据块1=上年值 |  |
|  |  | 10h | DIFE：费率=1 |  |
|  |  | 2Eh | VIF：瞬时热量 单位kW |  |
|  |  | 00h 00h A0h 3Fh | 1.25 kW |  |
| 7 | 当前最大瞬时流量 | 95h | DIF: 四字节单精度浮点数，后跟DIFE，最大值 |  |
|  |  | 10h | DIFE：费率=1 |  |
|  |  | 3Eh | VIF：瞬时流量 m3/h |  |
|  |  | 38h A1h 80h 3Eh | 瞬时流量=0.25123 m3/h |  |
| 7 | 当前最高供水温度 | 95h | DIF: 四字节单精度浮点数，后跟DIFE，最大值, |  |
|  |  | 10h | DIFE：费率=1 |  |
|  |  | 5Bh | VIF：供水温度 |  |
|  |  | 38h A1h 80h 3Eh | 0.25123 ℃ |  |
| 7 | 当前最高回水温度 | 95h | DIF: 四字节单精度浮点数，后跟DIFE，最高回水温度, |  |
|  |  | 10h | DIFE：费率=1 |  |
|  |  | 5Fh | VIF：回水温度（℃） |  |
|  |  | 38h A1h 80h 3Eh | 0.25123 ℃ |  |
| 7 | 总运行时间 | 04h | DIF: 四字节二进制整数，无DIFE，当前值（Current Value） |  |
|  |  | 20h | VIF：总运行时间（工作时间）单位：秒 |  |
|  |  | 4Eh 61h BCh 00h | 当前总运行时间=12345678 秒 |  |
| 6 | 当前故障时间 | 34h | DIF: 四字节二进制整数，无DIFE，有故障的数值 |  |
|  |  | 20h | VIF：总故障时间（丢失/故障时间）单位：秒 |  |
|  |  | 10h 01h 00h 00h | 总故障时间=266秒 |  |
| 6 | 上年故障时间 | 74h | DIF: 四字节二进制整数，无DIFE，有故障的数值，存储数据块1=上年值 |  |
|  |  | 20h | VIF：总故障时间（丢失/故障时间）单位：秒 |  |
|  |  | 10h 01h 00h 00h | 上年总故障时间=266秒 |  |
| 4 | 上年结算日期 | 42h | DIF: 十六比特整数，后跟DIFE，存储数据块1=上年值 |  |
|  |  | 6Ch | VIF：时间=结算日期；数据格式type G |  |
|  |  | 01h 04h | 结算日期为4月1号；年份无关为0 |  |
| 7/8 | 费率2累积热量 | 85h | DIF:四字节单精度浮点数，后跟DIFE，当前值（Current Value） |  |
|  |  | 20h | DIFE：费率=2；费率2累积寄存器 |  |
|  |  | 0Dh/FBh 09h | VIF：累积热量 （1KWh/1GJ) |  |
|  |  | 00h 00h 00h 40h | 2.0单位1KWh/1GJ |  |
| 7/8 | 费率3累积热量 | 85h | DIF:四字节单精度浮点数，后跟DIFE，当前值（Current Value） |  |
|  |  | 30h | DIFE：费率=3；费率3累积寄存器 |  |
|  |  | 0Dh/FBh 09h | VIF：累积热量 （1KWh/1GJ) |  |
|  |  | 00h 00h 00h 40h | 2.0单位1KWh/1GJ |  |
| 7/8 | 上年费率2累积热量 | C5h | DIF:四字节单精度浮点数，后跟DIFE 存储数据块1=上年值 |  |
|  |  | 20h | DIFE：费率=2；费率2累积寄存器 |  |
|  |  | 0Dh/FBh 09h | VIF：累积热量 （1KWh/1GJ) |  |
|  |  | 00h 00h 00h 40h | 2.0单位1KWh/1GJ |  |
| 7/8 | 上年费率3累积热量 | C5h | DIF:四字节单精度浮点数，后跟DIFE，存储数据块1=上年值 |  |
|  |  | 30h | DIFE：费率=3；费率3累积寄存器 |  |
|  |  | 0Dh/FBh 09h | VIF：累积热量 （1KWh/1GJ) |  |
|  |  | 00h 00h 00h 40h | 2.0单位1KWh/1GJ |  |
| 4 | 上个月最高供水温度 | 91h | DIF:单字节无符号数，后跟DIFE，最高温度 |  |
|  |  | 11h | DIFE：费率=1， 数据块2号，上月值 |  |
|  |  | 5Bh | VIF：供水温度(℃) |  |
|  |  | 7Fh | 127℃ |  |
| 4 | 上个月最高回水温度 | 91h | DIF:单字节无符号数，后跟DIFE，最高回水温度？？ |  |
|  |  | 11h | DIFE：费率=1，数据块2号，上月值 |  |
|  |  | 5Fh | VIF：回水温度(℃) |  |
|  |  | 23h | 35℃ |  |
| 7 | 上个月最大瞬时流量 | 95h | DIF: 四字节单精度浮点数，后跟DIFE，最大值 |  |
|  |  | 11h | DIFE：费率=1，数据块2号，上月值 |  |
|  |  | 3Eh | VIF：瞬时流量（m3/h） |  |
|  |  | 79h E9h F6h 42h | 123.456 m3 /h |  |
| 7 | 上个月最大瞬时热量 | 95h | DIF: 四字节单精度浮点数，后跟DIFE，最大瞬时热量 |  |
|  |  | 11h | DIFE：费率=1，数据块2号，上月值 |  |
|  |  | 2Eh | VIF：瞬时热量（kW） |  |
|  |  | 66h E6h 40h 46h | 12345.6 kW |  |
| 7 | 上个月故障时间 | B4h | DIF: 四字节二进制整数，后跟DIFE，有故障的数值 |  |
|  |  | 01h | DIFE：数据块2号，上月值 |  |
|  |  | 20h | VIF：总运行时间（秒）=丢失/故障时间（秒） |  |
|  |  | 78h 56h 34h 12h | 12345678秒 |  |
| 7/8 | 上月累计热流量 | 85h | DIF:四字节二进制整数，后跟DIFE |  |
|  |  | 01h | DIFE：数据块2号，上月值 |  |
|  |  | 0Dh/FBh 09h | VIF：累积热量 （1KWh/1GJ) |  |
|  |  | 00h 00h 004h 40h | 2.0单位KWh/1GJ |  |
| 7/8 | 上月费率2累积热量 | 85h | DIF:四字节二进制整数，后跟DIFE |  |
|  |  | 21h | DIFE：费率=2；数据块2号，上月值 |  |
|  |  | 0Dh/FBh 09h | VIF：累积热量 （1KWh/1GJ) |  |
|  |  | 00h 00h 00h 40h | 2.0单位KWh/GJ |  |
| 7/8 | 上月费率3累积热量 | 85h | DIF:四字节浮点数，后跟DIFE，当前值 |  |
|  |  | 31h | DIFE：费率=3；数据块2号，上月值 |  |
|  |  | 0Dh/FBh 09h | VIF：累积热量 （1KWh/1GJ) |  |
|  |  | 00h 00h 00h 40h | 2.0单位KWh/GJ |  |
| 7 | 上月累计流量 | 85h | DIF:四字节浮点数，后跟DIFE |  |
|  |  | 01h | DIFE：数据块2号，上月值 |  |
|  |  | 16H | VIF：累积流量 （m3） |  |
|  |  | 00h 00h 00h 00h | 0 m3 |  |
| 6 | 当前日期时间 | 04h | DIF：32比特整数，无DIFE，当前值 |  |
|  |  | 6Dh | VIF：日期+时间；数据格式Type F |  |
|  |  | 1Fh 0Ch D0h 03h | 当前日期与时间 06-03-16 12:31:XX ，不含秒数 |  |
| 6 | 厂家专用信息 | 0Fh | 生产厂家设置有关的数据 |  |
|  |  | 01h 02h | 软件版本9.21 |  |
|  |  | 00h 00h 01h | 字节D0 D1 D2 补充信息 D2.0=1 9.2版本 D2.7：0=回水安装；1=供水安装 |  |
| 1 | 结尾 | CS | 效验和 |  |
| 1 |  | 16h | 结束符 |  |

表3 从机向主机方向快速读出报文格式（RSP_UD）

| 字节 | 内容 | 报文字节 | 注解 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | 报头 | 68h L L 68h | 报头，L最大值=3Fh或者40h 数据长度 |  |
| 3 |  | 08h A 72h | 可变长度报文，数据低位在前 A是M-BUS主地址 |  |
| 4 |  | 78h 65h 34h 21h | M-BUS第二地址 |  |
| 2 |  | 88h 11h | “DLH”标识编码 |  |
| 1 |  | 02h | 热能表版本 |  |
| 1 |  | 04h | 表示热能表 |  |
| 1 |  | Z | 传送次数 |  |
| 1 |  | S | 状态字节 Bit0..4 按照M-BUS标准设置，Bit5..7各是热流量/流量/温差符号 |  |
| 2 |  | 00h 00h | 签名 |  |
| 3 | 当前更新周期 | 01h | DIF: 单字节整数，无DIFE，当前值（Current Value） |  |
|  |  | 74h | VIF: 更新周期， 单位：秒 |  |
|  |  | 01h/02h/../1Fh | 1秒至31秒，取决于用户设置。出厂时默认一般取3秒。 |  |
| 3 | 当前计量周期 | 01h | DIF: 单字节整数，无DIFE，当前值（Current Value） |  |
|  |  | 70h | VIF: 计量周期（平均时间）， 单位：秒 |  |
|  |  | 01h/02h/../1Fh | 1秒至31秒，取决于用户设置。出厂时默认一般取3秒。 |  |
| 6/7 | 当前累积热量 | 05h | DIF: 四字节二进制整数，无DIFE，当前值（Current Value） |  |
|  |  | 0Dh/FBh 09h | VIF: 累积热量单位（1KWh/1GJ) |  |
|  |  | 01h 01h 00h 00h | 累积热量=257 KWh/GJ |  |
| 6 | 当前累积流量 | 05h | DIF: 四字节二进制整数，无DIFE，当前值（Current Value） |  |
|  |  | 16h | VIF：累积流量单位 （m3） |  |
|  |  | 01h 01h 00h 00h | 累积流量=257 m3 |  |
| 6 | 当前瞬时热量 | 05h | DIF: 四字节单精度浮点数，无DIFE，当前值（Current Value） |  |
|  |  | 2Eh | VIF：瞬时热量（能量）单位 kW(千瓦) |  |
|  |  | 00h 00h A0h 3Fh | 瞬时热量=1.25 kW |  |
| 6 | 当前瞬时流量 | 05h | DIF: 四字节单精度浮点数，无DIFE，当前值（Current Value） |  |
|  |  | 3Eh | VIF：瞬时流量单位 （m3/h） |  |
|  |  | 38h A1h 80h 3Eh | 瞬时流量=0.25123 m3/h |  |
| 6 | 当前供水温度 | 05h | DIF: 四字节单精度浮点数，无DIFE，当前值（Current Value） |  |
|  |  | 5Bh | VIF：供水温度(℃) |  |
|  |  | 00h 40h B1h 42h | 88.625 ℃ |  |
| 6 | 当前回水温度 | 05h | DIF: 四字节单精度浮点数，无DIFE，当前值（Current Value） |  |
|  |  | 5Fh | VIF：回水温度(℃) |  |
|  |  | 4Dh 55h 85h 42h | 66.66666 ℃ |  |
| 1 | 结尾 | CS | 效验和 |  |
| 1 |  | 16h | 结束符 |  |

## §1.7 键值编码

键值编码用于使用联机时，在上位机模拟按键用途。例如通过串行口输入指令“M1”，即相当于在LRF-2000型超声波流量计键盘上按键 1 ，这样可达到在上位机完全实现键盘操作的所用功能。所有键盘编码如右表所示。

| 按键 | 键值码 (十六进制) | 键值码 (十进制) | ASCII码 | 按键 | 键值码 (十六进制) | 键值码 (十进制) | ASCII码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 30H | 48 | 0 | 8 | 38H | 56 | 8 |
| 1 | 31H | 49 | 1 | 9 | 39H | 57 | 9 |
| 2 | 32H | 50 | 2 | . | 3AH | 58 | : |
| 3 | 33H | 51 | 3 | ◄ | 3BH | 59 | ; |
| 4 | 34H | 52 | 4 | MENU | 3CH | 60 | < |
| 5 | 35H | 53 | 5 | ENT | 3DH | 61 | = |
| 6 | 36H | 54 | 6 | ▲/+ | 3EH | 62 | > |
| 7 | 37H | 55 | 7 | ▼/- | 3FH | 63 | ? |

## §1.8 编程举例

1．VB发出查询每秒瞬时流量的语句

MSCOMM1.INPUT=”dqs”+vbcrlf;

2.  用VB发出命令，要求同时发回第4321号流量计的 1.瞬时流量 2.瞬时流速 3.正累计量 4.热量累计量 5. AI1模拟输入电流数值 6. AI2模拟输入数值并且带校验。发送命令如下：

MSCOMM1.INPUT=“W4321PDQD&PDV&PDI+&PDIE&PBA1&PAI2”+VBCRLF;

3. 用VB发出修改设置管道外直径（位于M11窗口）等于345mm的命令

MSCOMM1.INPUT=”M<”+VBCRLF+”M1”+VBCRLF+”M1”+VBCRLF+”M3”+VBCRLF+”M4”+VBCRLF+”M5”+VBCRLF+”M=”+VBCRLF

上式中 “M<”表示MENU键，“M=”表示ENT键，“M1”表示“1”键